宜昌市第五人民医院医疗设备询价采购项目采购公告

宜昌市第五人民医院对内二科购置体外膈肌起搏器（呼吸神经肌肉刺激仪）进行询价采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称：
    内二科购置体外膈肌起搏器（呼吸神经肌肉刺激仪）
二、采购文件获取

投标人在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）院务公开——通知通告栏自行下载采购文件。

三、报价文件资料提交内容：

1、询价邀请函回执；
2、企业营业执照（扫描件并盖章）；

3、企业资质证书（扫描件并盖章）；

4、报价文件。

    5、技术参数偏离表
     以上材料密封装订。

递交时间与地点：
询价文件递交的截止时间为2025年8月8日10：00（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。
询价文件递交地点：宜昌市第五人民医院设备科。
五、发布公告媒介

    本次公告仅在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）上发布，信息以本网站发布为准。

六、联系方式

    采 购 人：宜昌市第五人民医院

    地  址：宜昌市猇亭区正大路38号
联 系 人：杨万宏  0717-6515601

宜昌市第五人民医院医疗设备询价采购文件

一、采购内容

1、项目名称：内二科购置体外膈肌起搏器（呼吸神经肌肉刺激仪）
2、项目预算：总金额5万元以内，数量1台，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。

询价邀请函

各医疗器械公司：

    为择优选取优良的医用设备与耗材，现对体外膈肌起搏器（呼吸神经肌肉刺激仪）进行询价采购，欢迎有资格和能力的医疗器械公司参加报价。

    报价形式：提供营业执照及相关有效资质证书，提交相应的报价材料。所有相关证书及报价材料必须加盖公章，提交时装在同一个文件袋内，并密封加盖公章，否则视为无效报价文件。

送交报价资料截至时间：2025年8月8日10：00（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

询价文件递交地点：宜昌市第五人民医院设备科。
                                     宜昌市第五人民医院                                                        

                                      2025年8月4日 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

询价邀请函回执

宜昌市第五人民医院：

我公司于   年  月  日，收到关于体外膈肌起搏器（呼吸神经肌肉刺激仪）的询价邀请函，我公司愿意参加本项目的询价采购。

特此回复！

单位名称（公章）

 年  月  日

宜昌市第五人民医院医疗设备询价报价单
	报价单位
	
	报价日期
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	设备名称
	生产企业
	规格型号
	数量（台）
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	金额合计:(大写)                               ¥：

	质保期（年）                     
	
	交货期（天）
	

	技

术

参

数

要

求


	1、工作条件：

a） 环境温度5℃～40℃；

b） 相对湿度≤80%；

c） 大气压范围860hPa～1060hPa；

d） 电源AC 220V±10% 50Hz±2% / DC 3.8V±20%。
2、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用；

3、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；

4、双通道输出，每通道分左右，可单独调节；
5、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%；

6、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；
7、脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；

8、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V

9、开路时输出峰值电压≤500V

10、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；

11、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；

12、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；

*13、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；

*14、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；

15、内置电池，并配置有电量提示功能；
16、包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》。


备注：

本设备设最高控制总价，最高控制总价为不高于人民币伍万元，数量为壹台。高于最高控制总价的报价单无效。

报价以人民币报价，并精确到小数点后两位。
总报价涵盖的范围应是本项目范围内的全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用。
报价单位需提供设备生产企业的资质文件、设备的所有的资质文件及技术参数偏离表、报价单位的资质文件和法人授权书。
报价文件请密封并加盖公章。

询价文件递交截止时间：2025年8月8日上午10时前；询价文件递交地点：宜昌市第五人民医院设备科办公室(二)。逾期送达的恕不接受。
                                     宜昌市第五人民医院设备科
                                          2025年8月4日

